## Arkusz1
Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatu USG z kompatybilnymi głowicami dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2017, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonego aparatu oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi aparatu pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Wymogi szczegółowe odnoszące się do poszczególnych pozycji/pakietów (Wykonawca wypełnia kolumnę D tj. parametry oferowanego urządzenia )
| USG | Ilość sztuk: | 1
| nazwa produktu | podać |  | –
| model/typ | podać |  | –
| producent | podać |  | –
I | Jednostka główna
1 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2-18 MHz
2 | Dynamika systemu w dB | > 260 dB
3 | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym przetwarzaniem wiązki. | Tak
4 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | min 120 000
5 | Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych. | Min. 3
6 | Wieszaki na głowice po obu stronach konsoli min. 6 miejsc na głowice | Tak
7 | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | Tak
8 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) >50% pola powierzchni | min 19”
9 | Rozdzielczość monitora LCD | min 1280x1024
10 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył. | Tak
11 | Chowana pod pulpit klawiatura alfanumeryczna z możliwościa programowania przycisków funkcyjnych i pomiarowych. | Tak
12 | Przyciski funkcyjne z możliwością programowania różnych funkcji pomiarowych i obrazowych w zależności od rodzaju badania | Tak
13 | Regulacja położenia panelu sterowania min. 20 cm | Tak
14 | Waga aparatu max. 80 kg | Tak
15 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2000 obrazów. | Tak
16 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów. | Tak
17 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM. | Tak
18 | Eksportowanie na nośniki przenośne Pen-Drive, HDD, CD/DVD | Tak
19 | Wewnętrzny dysk twardy HDD | Tak
20 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak
21 | Wideoprinter cyfrowy czarno-biały | Tak
22 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań z opisem i zdjęciami | Tak
23 | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | Tak
24 | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | Tak
25 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej | Tak
II | Tryb 2D (B-mode) | Tak
1. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm | Tak |  | 38 cm - 0 pkt. >38 cm - 10 pkt.
2. | Suwaki wzmocnienia strefowego – min. 8 suwaków | Tak
3. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – podać wartość powiększenia min. 25 | Tak
4. | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta, z różnych dat badań | Tak
5. | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 4 stref | Tak
6. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min. 400 obr/sek | Tak
7. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa | Tak
8. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | Tak - Wymienić
9. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak
10. | Wykorzystanie techniki inwersji fazy – typ „Inversia fazy” | Tak
11. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak
12. | Obrazowanie trapezowe min. +/-20 stopni | Tak
13. | Obrazowanie rombowe | Tak
14. | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | Tak
15. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego, wielokierun-kowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak
16. | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak
17. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak
18. | Tryb M | Tak
19. | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera tkankowego | Tak
III | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak
1. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. +/- 14 m/sek przy zerowym kącie | Tak |  | 14-16 m/sek - 0 pkt. >16 m/sek - 5 pkt.
2. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-20 mm | Tak
3. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. +/- 25 stopni | Tak |  | 25 stopni - 0 pkt. >25 stopni - 5 pkt.
4. | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak
5. | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej na obrazach ruchomych i zamrożonych - podać w stopniach | Tak
6. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak
7. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak
8. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. +/-12 m/sek przy zerowym kącie. | Tak |  | 12-15 m/sek- 0 pkt >15 m/sek - 10 pkt.
IV | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) | Tak
1 | Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak
2 | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak
3 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 25 stopni | Tak |  | 25 stopni - 0 pkt. >25 stopni - 5 pkt.
4 | Optymalizacja zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, linii, bazowej, częstotliwości pracy) za pomocą jednego przycisku. | Tak
V | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz power doppler kierunkowy | Tak
VI | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym. | Tak
1. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, TCD, naczyń, tarczycy, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, kardiologiczne. | Tak
2. | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 10 | Tak
3. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego. | Tak
4. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes min. na odcinku 2 cm | Tak
VII | Głowica convex | Tak
1. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | Tak
2. | Liczba elementów – min. 600 | Tak
3. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 65 stopni. | Tak
4. | Promień krzywizny min. R50 | Tak
VIII | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa | Tak
1. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 5-12 | Tak
2. | Liczba elementów – min. 1500 | Tak
3. | Szerokość czoła głowicy – szerokości 55-60 mm | Tak
4. | Praca w trybie II harmonicznej | Tak
5. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 20 stopni | Tak
6. | Praca z oprogramowaniem do elastografii | Tak
IX | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa | Tak
1. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4-11 | Tak
2. | Liczba elementów – min. 700 | Tak
3. | Szerokość czoła głowicy – szerokości 35-40 mm | Tak
4. | Praca w trybie II harmonicznej | Tak
5. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 25 stopni | Tak
X | Głowica convex wysokiej częstotliwości | Tak
1. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 3-9 | Tak
2. | Liczba elementów – min. 800 | Tak
3. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60 stopni. | Tak
4. | Promień krzywizny min. R40 | Tak
XI | Możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert. | Tak
1. | Możliwość rozbudowy o sondę kardiologiczną sektorową, szerokopasmową zakres częstotliwości min 3.0 -9,0 MHz Liczba elementów min. 90 | Tak
2. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicach liniowych, – wymienić min. 2 głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak
3. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm | Tak |  | 150-200 cm - 0 pkt. >200 cm – 5 pkt
4. | Możliwości rozbudowy o obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do tworzenia obrazów min. 3 częstotliwości | TAK
5. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchniowych i ortopedy-cznych. Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 4-18 MHz. Liczba elementów głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/-4 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii. | Tak
6 | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. Podać model | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt.
7. | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model | TAK
8. | Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłąszczyznową typu convex/linia. Podać model | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt.
9. | Możliwość rozbudowy o głowice objętościową 3D/4D, Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 4-10 MHz. Liczba elementów głowicy min. 192, FOV. Podać model | TAK
10. | Możliwość rozbudowy o Moduł Kardiologicznyz trybem anatomicznego M –mode z możliwością zmiany położenia i kąta linii na zamrożonych obrazach. Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z rejestrowaną prędkością min. 20 m/sek dla zerowego kąta. | Tak
11. | Możliwość rozbudowy o tryb dopplera kolorowego o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów używający szerokopasmowego dopplera do akwizycji danych. | Tak
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ 13.4.3
2 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
3 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
4 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
5 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
6 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
Warunki pogwarancyjne
1 | Gwarantowany koszt serwisu pogwarancyjnego (wartość netto, waluta PLN) (wszystkie części zamienne i przeglądy), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego wiążący przez okres 2 lat po upływie okresu gwarancji. Wykonawca zamówienia będzie związany zadeklarowanym kosztem przez okres 2 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji na przedmiot oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość braku kosztów - w tym przypadku, Wykonawca dostaje maksymalną ilość punktów określonych w kryterium oceny ofert. | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ 13.4.4